プローブ（Probe）の原理　　　　 2014.4.4

オシロスコープ(OSC)は，主に電圧波形観測に用い，図1に示すプローブと呼ばれる専用の接続線を用いる．

Tektronix P2220 Voltage Probe

図1　OSC用プローブ

図2に等価回路を示す．

Vi

OSC本体

プローブ

C1

R1

10X

1X

SW

CT

R2

VO

CS

C2

図2 プローブの等価回路

表1に記号と名称を示す．

表1　等価回路の記号と名称

記　号　　名　称

Vi　　　　被測定電圧

VO　　　 OSC入力電圧

R1，R2　　減衰抵抗

C1，C2　　位相補償容量

ただし，C2 = CT + CS

SW　　　 減衰比切替スイッチ

CT は半固定型の可変容量とし，CSは接続ケーブルとOSCの漂遊容量や入力容量などを表し，CT とCSの並列容量をまとめてC2とする．

各回路定数を表1に示す．値はいずれも代表値を示す．

表2 プローブの回路定数

抵抗　抵抗値[MΩ]　　容量　容量値[pF]

R1　　　9　　　　　　C1　　　16

R2  　　1　　　　　　CT  　60～100

CS  　　65

SWは減衰比切替用であり，以下に10Xの時の原理を示す．R1，C1の並列インピーダンスをZ1とし，R2，C2の並列インピーダンスをZ2としてVOの式を求める.

，

(1)

jは虚数（-1），ωは信号源(Vi)の角周波数とする．

ここで，特にR1 C1= R2 C2の時は(2)式が成立する．

(2)

通常R1，R2は正の実数であり，VOはωの関数でなくなる．したがってVOとViの位相差は零となり，VOはViの周波数に関係なく比例的に変化する．それ故にViを忠実に観測できる．これは波形観測器として最も必要な要素である．大多数のOSCの入力インピーダンスは1MΩだが，10X減衰設定とした場合10MΩへと増大する．入力インピーダンスは大きい程，被測定物への影響は少ない．この意味で理想へと近づく．

ただし，OSCへの入力電圧は10分の1に減衰してしまい不利である．

1Xの場合は位相補償機能は無効となり入力容量はおよそ95pF，直流抵抗は1MΩとなる．またOSCの帯域周波数は10分の1となるなど，観測器としては不利な方向へ向かう．

実験データを解析する場合，これらの事情を心得ておくと良い．しかし，先進理工学科の磁気ヒステリシス特性データ解析において，プローブの電気的な入力特性を考慮する吟味は少ない．

容量補正には矩形波を用いる．矩形波は多くの高調

波成分を含んでおり，綺麗な矩形波が表示された時に

R1 C1= R2 C2=τが成立している．τは時定数と呼ばれ，

時間の次元を持つ．